3.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

3.2.1. Техническое задание

на поставку аппарата для испытания диэлектриков цифрового АИД 70Ц (или эквивалент)

1. Общие требования

Все оборудование должно поставляться в состоянии готовности к монтажу у грузополучателей. Поставщик должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого оборудования как в составе комплекта, так в качестве самостоятельных единиц, и включить в комплект поставки все необходимые компоненты (кабели, крепеж) для обеспечения данного требования.

Все оборудование должно соответствовать или превосходить Технические требования к продукции, определенные в настоящем ТЗ.

### 2. Технические требования.

# измерение напряжения и силы переменного и постоянного тока при испытании силовых кабельных линий ограничителей перенапряжения и твёрдых диэлектриков;

- непосредственное измерение напряжения на нагрузке с относительной (абсолютной) погрешностью – не более 3%;

# максимальное напряжение переменного тока не менее – 50кВ;

# максимальное напряжение постоянного тока не менее – 70кВ;

# максимальная сила переменного тока не менее – 50 мА;

# максимальная сила постоянного тока не менее – 10 мА;

# пределы измерения тока на дополнительном диапазоне для переменного тока: 0-2000мкА;

# пределы измерения тока на дополнительном диапазоне для постоянного тока: 0-1000мкА;

# встроенная память, позволяющая записывать параметры пяти наиболее часто проводимых видов испытаний (изоляторы, разрядники, выключатели, кабели 6 кВ, кабели 10 кВ и т.п.);

- возможность выбора между ручным и автоматическим режимом работы. Последний предусматривает задание оператором величины испытательного напряжения с шагом 1 кВ, скорости подъема испытательного напряжения, напряжения и тока срабатывания защиты, времени проведения испытания;

- вывод всей необходимой информации о параметрах и результатах испытаний на жидкокристаллическую панель;

- возможность вывода протокола испытаний на печать;

- пульт аппарата в ударопрочном герметичном пластиковом корпусе с лямкой для транспортировки.

# 3. Наименования и объемы поставки оборудования

| № пп | Наименование продукции | Комплектация | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для испытания диэлектриков цифровой АИД 70Ц (или эквивалент). | Пульт управления, (масса, кг – не более 15) | шт. | 1 |
|  |  | Генератор высоковольтный, (масса, кг – не более 40) | шт. | 1 |
|  |  | Кабель сетевого питания аппарата, длина - не менее 4м. | шт. | 1 |
|  |  | Провод заземления, длина - не менее 4м. | шт. | 2 |
|  |  | Комплект ЗИП | шт. | 1 |

# 4. Соответствие ГОСТ, стандартам

- Приборы электроизмерительные:

ГОСТ Р 51522-99;

ГОСТ Р 51317.3.2-2006;

ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

О безопасности низковольтного оборудования:

ГОСТ Р 52319-2005.

## 5. Требования к рабочей среде

Оборудование должно работать в условиях климатической категории УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-6910.2

## 6. Требования к электропитанию

Оборудование должно работать от электрической сети переменного тока напряжением 220±22В промышленной частоты 50 Гц.

3.2.2. Техническое задание

на поставку устройства для измерения параметров силовых трансформаторов в составе К540-3 и ПБНИ-3 (или эквивалент)

## 1. Общие требования

Все оборудование должно поставляться в состоянии готовности к монтажу у грузополучателей. Поставщик должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого оборудования как в составе комплекта, так в качестве самостоятельных единиц, и включить в комплект поставки все необходимые компоненты (кабели, крепеж) для обеспечения данного требования.

Все оборудование должно соответствовать или превосходить Технические требования к продукции, определенные в настоящем ТЗ.

2. Технические требования

- измерение тока и потерь холостого хода при малом и номинальном напряжениях возбуждения трансформаторов;

- измерение тока и потерь короткого замыкания;

- измерение коэффициента трансформации;

- определение группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов;

- измерение сопротивления обмоток трансформаторов постоянному току;

- измерение параметров силовых трансформаторов (потери холостого хода, короткого замыкания, коэффициента трансформации) при однофазном пониженном напряжении возбуждения величиной до 380 В;

- измерение параметров силовых трансформаторов (потери холостого хода, короткого замыкания, коэффициента трансформации) при трёхфазном напряжении возбуждения величиной до 380 В и токах до 30А на каждой фазе питания;

- диапазон измеряемых переменных токов (три канала), А, -  0,01÷5;

- диапазон измеряемых переменных напр. (два трехканальных измерителя), В - 5÷400;

- диапазон измеряемых активных мощностей (три канала)1,2, Вт - 1÷2000;

- диапазон измеряемых сопротивлений постоянному току, Ом - 0,00005÷1999;

- диапазон измеряемой частоты, Гц	- 45÷55;

- пределы измерения тока, А - 0,1, 1, 5;

- пределы измерения напряжения, В - 100÷400;

- пределы измерения сопротивления, Ом - 0,00002÷1999;

- основная приведенная погрешность измерения напряжений, не более, % - 0,2;

- основная приведенная погрешность измерения мощности, не более, % - 0,5;

- основная приведенная погрешность измерения токов, не более, % - 0,5;

- абсолютная погрешность измерения частоты, не более, Гц - 0,25;

- основная приведенная погрешность измерения сопротивления постоянному току, % - 0,5;

- входное сопротивление каналов измерения напряжения, не менее, кОм – 400;

- падение напряжения нагрузки каналов измерения силы тока, не более, мВ – 75;

- коэффициент трансформации трансформаторов току (для ПБНИ 3) – 20;

- средний срок службы прибора не менее, лет – 8;

- средняя наработка на отказ не менее, ч – 10000.

# 3. Наименования и объемы поставки оборудования

| № пп | Наименование продукции | Комплектация | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для измерения параметров силовых трансформаторов К540-3 с ПБНИ-3 (или эквивалент). | Измеритель параметров силовых трансформаторов К540-3 (или эквивалент) | шт. | 1 |
|  |  | Кабель для измерения сопротивления, длина не менее - 10 м. | шт. | 1 |
|  |  | Блок низковольтных измерений ПБНИ-3 (или эквивалент) масса не более – 13 кг. | шт. | 1 |
|  |  | Провод соединительный | шт. | 6 |
|  |  | Кабель выходной | шт. | 2 |
|  |  | Кабель питания | шт. | 2 |

# 4. Соответствие ГОСТ, стандартам

- Приборы электроизмерительные:

ГОСТ Р 51522-99;

ГОСТ Р 51317.3.2-2006;

ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

О безопасности низковольтного оборудования:

ГОСТ Р 52319-2005.

## 5. Требования к рабочей среде

Оборудование должно работать в условиях климатической категории УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-6910.2

6. Требования к электропитанию

Оборудование должно работать от электрической сети переменного напряжения 220В/380В промышленной частоты 50 Гц.

3.2.3. Техническое задание

на поставку микроомметра МИКО-21 (или эквивалент)

## 1. Общие требования

Все оборудование должно поставляться в состоянии готовности к монтажу у грузополучателей. Поставщик должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого оборудования как в составе комплекта, так в качестве самостоятельных единиц, и включить в комплект поставки все необходимые компоненты (кабели, крепеж) для обеспечения данного требования.

Все оборудование должно соответствовать или превосходить Технические требования к продукции, определенные в настоящем ТЗ.

### 2. Технические требования

# диапазон измерений сопротивления: от 0,1 мкОм до 2 Ом;

# диапазон силы измерительного тока: 0-200А;

# погрешность измерения: ± 0,05%;

# продолжительность непрерывной работы (в нормальных условиях) не менее 8 ч;

# количество измерений (в нормальных условиях) не менее 500 шт;

# дисплей прибора сенсорный цветной графический, 480х272 точек;

# типы каналов передачи данных: USB/USB Flash;

# время измерения в режиме 1, с: не более 2,0;

# время измерения в режиме 2 на баковых выключателях, с: 10÷30;

# время измерения в режиме 2 на баковых выключ. с экономией заряда аккумулятора, с: 5÷15;

# 3. Наименования и объемы поставки оборудования

| № пп | Наименование продукции | Комплектация | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроомметр МИКО-21 (или эквивалент). | Измерительный блок МИКО-21 | шт. | 1 |
|  |  | Измерительные кабели с зажимом типа «струбцина» (захват до 80 мм.), содержащие токовый и потенциальный провод. Длина, не менее - 6 м. Масса, не более - 5,66 кг. | комплект | 1 |
|  |  | Сетевой кабель, длина не менее – 2м. | шт. | 1 |
|  |  | Провод заземления, длина не менее – 2м. | шт. | 1 |
|  |  | Шунт для поверки работоспособности микроомметра МИКО-21 | шт. | 1 |
|  |  | Сумка для транспортировки кабелей, документации и прочих дополнительной комплектации к прибору МИКО-21. | шт. | 1 |

# 4. Соответствие ГОСТ, стандартам

- Приборы электроизмерительные:

ГОСТ Р 51522-99;

ГОСТ Р 51317.3.2-2006;

ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

О безопасности низковольтного оборудования:

ГОСТ Р 52319-2005.

## 5. Требования к рабочей среде

Оборудование должно работать в условиях климатической категории УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-6910.2

## 6. Требования к электропитанию

Оборудование должно работать от электрической сети переменного тока напряжением 220±22В промышленной частоты 50 Гц.